广东省妇幼保健院清远院区多道心电图机需求

一、技术要求
1.外观
	外形尺寸
	方型

	重量
	≤1.6kg±0.3kg（不含记录纸）

≤0.5kg(电池）

	显示屏分辨率
	≥1920×1200液晶屏显示，多点触控屏（电容式）

	设备接口
	包含但不限于USB口，TYPE-C，DE-18接口，12导导联线接口，RJ45网口，eSIM, SIM/SD卡槽

	传感器
	高清摄像头，红外条码扫描仪，重力感应器，GPS定位，扬声器

	通讯模块
	4G支持移动、联通、电信全网通，蓝牙4.2，WIFI 2.4G/5G，NFC近场通信


2.主机参数
	输入方式
	
	CF型应用浮地隔离，具有防除颤功能

	导联
	
	DE12：9/12导联同步采集

	采集模式
	
	12道同步

	A/D转换
	
	24 位

	时间常数 
	
	≥5s

	频率响应 
	
	0.01~350Hz(-3dB)

	增益
	
	（1.25mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%

	输入阻抗 
	
	≥100MΩ (10Hz)

	输入回路电流 
	
	≤0.01μA

	输入电压范围 
	
	＜±5mVp-p

	定标电压 
	
	1mV±2%

	耐极化电压 
	
	±900mV, ±5%

	噪声电平
	
	≤12.5μVp-p

	患者漏电流 
	NC 
	<10μA (AC) / <10μA (DC)

	
	SFC 
	<50μA (AC) / <50μA (DC)

	患者辅助漏电流 
	NC 
	<10μA (AC) / <10μA (DC)

	
	SFC 
	<50μA (AC) / <50μA (DC)

	滤波器
	
	交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭

	
	
	基漂滤波器:0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

	
	
	肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭
低通滤波器: 350Hz/300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz

	共模抑制比(CMRR) 
	≥140dB (AC 滤波开启), ≥123dB(AC 滤波关闭)

	采样率 
	64,000 Hz，每导联

	起搏器检测（单通道检测）
	幅度
	DE12: ±500uV~±700mV 

	
	脉宽
	DE12: 30us~2.0ms 

	心率计算
	心率范围
	30bpm~300bpm，精度：1BPM


3.存储部分
	文件格式
	支持包含但不限于JPG、PNG、TIFF、BMP、FDA-XML、SCP、DICOM、PDF的报告格式。

勾选后在上传病例时会传输相应格式的病例。若不勾选以上选项，则上传DAT格式的病例。

	存储位置
	机内储存空间至少满足25GB，支持SD卡、U盘扩展存储


4.环境
	
	运输和贮存
	工作

	温度范围 
	-20℃ ~ +55℃
	 +5℃ ~ +40℃

	湿度范围 
	15%RH~95%RH(无冷凝 ) 
	15%RH~95%RH(无冷凝 )  

	大气压力范围 
	70kPa~106kPa 
	70kPa~106kPa


5.电源
	交流电源 
	额定电压：100V-240V~ 

	
	额定频率：50Hz/60Hz

	
	额定电流：0.9~0.4A

	
	输入功率：19V,2.53A

	直流电源（内置可充电锂电池）
	额定容量：3550mAh/53.96Wh

	
	新电池充满电后，可正常工作（无打印）至少8小时

	
	额定电压：15.2V

	
	电池从耗尽状态至90%时的充电时间：小于5小时


6.软件功能

	系统
	Android 9.0操作系统，要求用户界面简洁，操作方便

	
	重力感应自动旋转屏幕，方便使用和查看报告

	
	屏幕亮度、声音可自由调整

	
	支持双手多点触摸屏操作（电容触摸屏，快速录入病人信息、诊断信息等）

	
	支持用户指纹登录(快速登陆并匹配用户权限，一机满足多场景快速切换）

	
	支持安装/切换多种输入法软件，支持手写、语音、拼音、五笔等方式输入

	互联互通
	支持通过USB线、蓝牙、WIFI、移动网络与其他医疗设备连接，获取和管理数据、要求其互联方式与我院工作站适配

	
	WIFI 2.4G/5G 通过5G频段连接WIFI，低延迟高速率，数据传输，可满足视频会诊

	
	内置蓝牙4.2，可以连接蓝牙体温计、蓝牙血压计等获取测量数据

	
	移动通信：支持电信、移动、联通 4G全网通，内置eSIM并支持外插卡，双卡双待双通。满足移动通信和快速组网的需求

	
	具有RJ45有线标准网口，为不具备无线网络环境提供有线数据传输支持

	
	两个USB接口和一个DE18采集盒专用接口（DE18可接另两个USB口使用），方便设备扩展，连接PC键盘、鼠标、U盘、扫描枪、USB打印机等

	
	SIM卡和SD二合一卡槽，支持同时插入SIM卡和SD卡

	
	支持NFC近场通信

	
	配置红外条码扫描器，可以扫描一维码和二维码

	
	支持无线投屏（无线传输到电视/投影仪上播放）

	病例管理
	支持新建病例，输入病人信息

	
	支持通过内置/外接红外条码扫描器快速获取病人ID或从HIS提取预约信息

	
	支持一键下载预约、自动下载预约和预约筛选条件设置

	
	支持外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取

	
	支持电子签名同步，病例信息同步，病例导出和手动上传病例

	
	支持病例分类显示，支持病例检索，方便快速查找病例

	采集
	同一主机支持升级成DE12和DE18两种采集板同时接入，并能快速切换；

	
	具备导联脱落检测提醒功能

	
	支持采集波形质量颜色指示（区分正常信号，受干扰信号，导联脱落）

	
	支持导联接错提醒功能；

	
	一键开启起搏检查，专有颜色区分的“起搏钉”标识起搏信号

	
	具有导联连接示意图，方便检查医生检查核对，避免导联接错

	
	支持快速切换导联模式（儿童模式和12导模式切换）。

	
	具有快捷心电按键，一键快速开启心电采集，

	
	具有智能采集功能，开启后自主判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、自动测量、自动诊断、自动存储、自动上传、打印；

	诊断
	支持波形预览和报告预览；

	
	支持多种在线诊断工具，可放大波形、平均模板、电子尺测量、在线报告等多种编辑方式

	
	支持本机与服务器通讯，在线获取病人数据并在本机屏幕上进行同屏对比

	
	支持重分析、重新采样，支持切换报告格式

	
	心电图机能对用户所采集或选择的心电图波形进行打印和自动分析，包括参数的测量、波形特征描述和基于此进一步分析得到的初步诊断结果及解释等


二、商务要求
1、设备包装、交货、安装、调试及验收

(1)包装及运输：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施,包装与本合同约定不一致时甲方有权拒收。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

(2)交货：1)交货时间：合同签定后30天内。2）交货方式：送货上门。3)交货地点：广东省妇幼保健院清远院区妇科。

(3)安装调试及验收：1) 乙方负责设备的安装调试以及所有应需的线材与备件，安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。完工后施工现场的垃圾清理和包装物的回收由乙方负责。2）设备到达甲方后一周内由厂家培训合格的工程师上门安装调试（费用已包含在本合同总价中）。3)乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。4) 合同设备安装调试完成正常使用由甲乙双方共同验收。设备的调试、验收由甲乙双方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行，重要设备在验收时，应有制造商技术人员现场协助验收。验收合格后，设备正式移交给甲方。验收合格前产权及保管责任、灭失毁损风险归乙方。

2、售后服务:(1）整机(含所有零配件)原厂保修期3年。自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，30天后若完全不能修复则由乙方更换同款整机（该费用已包含在本合同总价中）；乙方未履行前述维修和保养服务的，甲方有权全额扣除乙方交付的履约保证金，该保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方同时支付损失赔偿金。

3、技术要求: 设备是原厂原装全新未经使用的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告，进口设备还需进口报关及商检证明。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

4、合同款项:(1)合同总价包括但不限于：设计、包装、仓储、运输保险、安装、调试、培训、验收、保修期内服务、保修期内设备零配件更换及各项税费等全部费用(含税)。

(2)采购设备合同付款方式分为以下两种，选择付款方式打√，不选择的打×：

☑(一)合同标的额在人民币十万元以下。分两期付款：签订合同后，甲方收到货物(设备)并验收合格，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

□二)合同标的额在人民币十万元以上 (含十万元)。分三期付款：签订合同后支付合同标的额的30%作为定金，甲方收到货物(设备)或接到标的甲方本地口岸码头到货通知(复印件)后将定金转为预付款，安装调试验收合格并正常使用1个月后3个月内支付合同标的额65%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月无息支付给乙方。




