广东省妇幼保健院清远院区医用离心机需求

一、技术要求
1.金属机箱、电子门锁、不锈钢离心腔；

2.可自主设定5段阶梯程序，用于梯度离心；

3.单片机控制,液晶显示；

4.血库专用程序，快捷按键，全触摸参数设置；

5.直流无刷电机驱动，升速快、运行平稳；

6.有瞬时离心功能,最快停机时间≤6s，停机自动开盖； 

7.运行中可修改转速、时间等参数，可记忆最后一次运行参数； 

8.配备交叉配血、细胞洗涤、细胞涂片、血型卡四种转子可一机多用； 

9.软启动控制，保证样本在升速过程中平稳运行； 

10.具有停机防回荡程序，减速时样品分离面平整清晰；不出现二次悬沉现象。

11.最高转速：4000r/min

12.转速偏差：±10rpm

13.最大相对离心力：不得小于2100×g

14.定时范围：1-99min

15.加速时间：可分若干档位设置 

16.减速时间：分若干档位设置 （最快停机时间不应超过6S）

17.显示模式：液晶显示屏；

18.整机噪音：≤45dB（A）

19.电源：AC220V   50HZ

配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	容 量

	1
	主  机
	1
	台
	——

	2
	交叉配血转子
	1
	套
	10/15ml*12支

	3
	细胞洗涤转子
	1
	套
	细胞管*12支

	4
	血型卡转子
	1
	套
	血型卡*12支

	5
	细胞涂片转子
	1
	套
	涂片卡*12支


以上技术参数为参考参数，报价产品参数可优于以上参数。
二、商务要求
1、设备包装、交货、安装、调试及验收

(1)包装及运输：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施,包装与本合同约定不一致时甲方有权拒收。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

(2)交货：1)交货时间：合同签定后30天内。2）交货方式：送货上门。3)交货地点：广东省妇幼保健院清远院区检验科。

(3)安装调试及验收：1) 乙方负责设备的安装调试以及所有应需的线材与备件，安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。完工后施工现场的垃圾清理和包装物的回收由乙方负责。2）设备到达甲方后一周内由厂家培训合格的工程师上门安装调试（费用已包含在本合同总价中）。3)乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。4) 合同设备安装调试完成正常使用由甲乙双方共同验收。设备的调试、验收由甲乙双方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行，重要设备在验收时，应有制造商技术人员现场协助验收。验收合格后，设备正式移交给甲方。验收合格前产权及保管责任、灭失毁损风险归乙方。

2、售后服务:(1）整机(含所有零配件)原厂保修期3年。自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，30天后若完全不能修复则由乙方更换同款整机（该费用已包含在本合同总价中）；乙方未履行前述维修和保养服务的，甲方有权全额扣除乙方交付的履约保证金，该保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方同时支付损失赔偿金。

3、技术要求: 设备是原厂原装全新未经使用的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告，进口设备还需进口报关及商检证明。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

4、合同款项:(1)合同总价包括但不限于：设计、包装、仓储、运输保险、安装、调试、培训、验收、保修期内服务、保修期内设备零配件更换及各项税费等全部费用(含税)。

(2)采购设备合同付款方式分为以下两种，选择付款方式打√，不选择的打×：

☑(一)合同标的额在人民币十万元以下。分两期付款：签订合同后，甲方收到货物(设备)并验收合格，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

□二)合同标的额在人民币十万元以上 (含十万元)。分三期付款：签订合同后支付合同标的额的30%作为定金，甲方收到货物(设备)或接到标的甲方本地口岸码头到货通知(复印件)后将定金转为预付款，安装调试验收合格并正常使用1个月后3个月内支付合同标的额65%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月无息支付给乙方。




